需求
[bookmark: _GoBack]1、适用范围：对直径小于9mm的上尿路原发性结石及微创手术碎石后的残留结石有辅助排石作用。
2、上置振动器主要技术要求：
2.1上置振动器治疗头直径范围：≥49mm ，允差±2mm；
2.2上置振动器转速：低档≥2800转/min，高档≥3500转/min，允差±15%；
2.3上置振动器振动幅度范围：≤5mm，允差±1mm；
3、下置振动器技术要求：
3.1下置振动器宽度方向处于床面宽度中心；
3.2下置振动器尺寸：不小于长×宽380mm×380mm；
3.3下置振动器转速：低档≥1300转/min，允差±15%；中档≥1600转/min，允差±15%；  高档≥1900转/min，允差±15%；
3.4下置振动器振动幅度范围：≤5mm，允差±1mm；
4、治疗床体技术要求：
4.1床面长度：≥1980mm；
4.2床面宽度：≥648mm；
4.3床面高度：≥700mm（床面离水平地面的高度）；
4.4床面倾斜方向：头部上行和头部下行两种倾斜方向；
4.5床面前、后倾斜角度从-23º ～ +23º，允差±3º；
4.6床体承重载：床面均匀承重不低于150kg；
4.7控制方式：手动，自动
4.7.1手动控制：每按键一次，床体向相应方向运行，松开按键床体停止运行。
4.7.2自动控制：按键一次，床体连续往返运行。
4.8、停止功能：任意时候按操作面板上“STOP”键即可终止正在运行的功能，并有急停功能；
4.9、床体复位：按“REP”键，床体自动恢复到水平位置；
4.10、主振子辅助固定架：
4.10.1、辅助固定架各关节运行角度（行程）
a)一关节旋转角度180°，允差±5°；
b)二关节旋转角度360°，允差±5°；
c)三关节上下摆动角度+40°至-25°，允差±5°；
d)四关节摆动角度±40°，允差±5°；
e)四关节旋转角度360°，允差±5°。
4.10.2、具有固定、锁紧上置振动器的功能；
4.10.3、辅助固定架操作方式：手动牵引（调节），可快速拖动上置振动器到达所需位置。
4.10.4、每节关节臂均具有解锁/锁定功能。

