采购需求

设备名称：纯水机（品牌：山东新华  型号：Waters-2000）
数量：一台

供货周期：5个工作日

设备维护改造内容：

内镜诊疗部的纯水机维护需要更换树脂、石英砂、活性炭、反渗透膜等水处理耗材，提高纯水机产水的水质。

纯水机维护更换配件及耗材明细：

	产品名称
	规格
	单位
	数量

	树脂
	25L/袋
	袋
	6

	椰壳活性炭
	25KG/袋
	袋
	2

	石英砂
	50KG/袋
	袋
	2

	反渗透膜
	4040
	支
	8


根据内镜消毒技术规范要求，结合实际使用中出现纯水不符合内镜用水要求的现象，现需要对纯水机和供水管路进行改造。增加过流式紫外线消毒和臭氧消毒，将供水管路改为304不锈钢卡压式大循环管路（约75米），将原有的2吨不锈钢水箱改为自来水的源水箱，增加变频式源水增压泵及1吨的304不锈钢无菌水箱，最终达到内镜清洗用水水质符合内镜消毒技术规范的要求。

纯水机改造需增加的明细：
	产品名称
	规格
	单位
	数量

	紫外线杀菌器
	/
	套
	1

	臭氧发生器
	/
	台
	1

	变频增压泵
	5T/H
	台
	1

	变频增压泵
	3T/H
	台
	1

	无菌水箱
	304/1T
	套
	1

	不锈钢循环管路
	DN25
	项
	1


