采购需求
一、设备名称：医用升温毯
二、数量：一台
三、技术参数 ：
1、 主要用于防止手术室、麻醉科患者术中体温过低，对中枢神经有不良影响。
2、 加热方式：24V直流安全电压电加热
3、 控制器同时具有病员体温传感器通道和加温输出通道。
4、 温度控制范围：为33℃～38℃，调节精度≤0.1℃；
5、 温度传感器：监测床垫表面温度、体表温度，监测温度25℃～41.5℃，允差±0.5℃。
6、 主机单元：具备病员体温传感器通道和加温输出通道。
7、 过高温度报警：≤41.5℃±0.5℃
8、 自动加温工作模式：自动加温工作模式：在自动加温模式中，恒温器根据用户设定的目标温度，自动且快速达到指定温度并将加温垫的表面温度稳定控制在目标温度值，以达到加温垫的恒温作用。
9、 手动加温工作模式（特殊复温情况下使用）；具备手动加温模式，在目标温度的设定与自动模式设定相同，与自动模式工作方式不同的是，对一些需要控制升温复温时间的手术病人、术后复苏病人。
10、 加温垫特性：碳纤维材料，需满足升温快、可透X光、无噪音电流干扰、具备防水防渗功能，且防护等级≥IPX4。
11、 加温毯长度：≥1800mm。
12、 控制器至少具有：网电源故障报警、超温报警、温度控制传感器失效报警、接触表面温度波动报警、系统故障报警等，
13、 设备无噪音干扰、对手术室其他设备无电磁干扰
14、 加温垫内置温度监测传感器，实现精确控温，单个加温垫内置温度监测传感器数量≥5个
15、 控制器具有多种固定装置，可使用C型夹或挂钩与手术床、吊塔等设备连接固定
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