**采购需求**

一、设备名称：全自动加压冷热敷治疗机

二、数量：一台

三、质保期：2年

四、技术参数：

适用范围：适用于软组织损伤、骨折术前术后及关节置换术后所引起的局部肿胀、疼痛症状的辅助治疗。

技术参数

1.温度控制系统

1.1采用≥10 "彩色液晶触摸屏。

1.2采用半导体制冷技术。

1.3温度范围4.0℃～40.0℃，温差小于等于±1℃，满足急诊科对冷敷、热敷的需求。

1.4采用智能温控保护系统，表面温度不高于42℃，防止烫伤。

2.多模式加压功能

2.1不同加压脉动模式，循环周期不低于15秒。

2.2实时显示监测压力。

2.3最大脉动加压压力不低于45kPa。

3.冰袋

3.1要求配置冰帽、面部、肩部、腰部、手腕部、肘部、大腿部、小腿部、膝部、踝部各部位水囊。包裹性好，冷、热传导率高。

4.温度监测功能：

4.1体温监测范围为30℃-41℃。

4.2体温探头双槽卡座，防止误插及脱落。

5.定时功能

5.1工作定时范围为1-960min，调整级差为≤1min。

6.功能保护：

6.1冰袋堵塞检测报警功能

6.2配置台车方便机器移动