- 采购需求

技术参数

- 容积:≥500L

- 装载容量:满载一次可处理≥18个DIN标准器械托盘或≥64根导管或≥38个湿化瓶。

- 外观要求：整体不锈钢外观，带侧部除湿功能；显示屏和控制面板操作高度正对操作者便于操作。

- 材质要求：外罩、柜体采用优质SUS304不锈钢拉丝板，板材厚度≥1.2mm，板材折边采用刨槽工艺，折边圆角小，整体缝隙小。

- 腔体结构：干燥腔采用拼接方式成型（非焊接方式）。

- 舱体高度≥1600mm，满足各类导管的长度要求，避免干燥过程中，导管与舱体底部接触。

- 密封门材质要求：门板采用优质SUS304不锈钢拉丝板，板材厚度≥2mm，板材折边采用刨槽工艺，折边圆角小，整体缝隙小。

- 密封门结构要求：门体中部采用双层PC透明玻璃结构，通透面积大，保证可视性同时，又能够有效阻隔舱体内热量损耗、降低密封门工作温度。

- 门密封要求：采用电磁锁，电磁锁吸合处位于门体上部和下部。密封胶条嵌于密封门内板处，采用圆弧形中空结构。

- 密封门转轴要求：密封门固定采用上下转轴方式，隐藏式结构，转轴整体置于设备内部。

- 维修门要求：采用优质SUS304不锈钢拉丝板，板材折边采用刨槽工艺，折边圆角小；上下双磁吸闭合方式，开关方便；底部开散热孔，满足侧部风机散热需求，避免局部温度过高。

- 风机要求：采用交流离心风机，电容感应启动，顶风机风量≥1900m³/h，最大静压≥700Pa，噪音≤75dB；侧风机风量≥570m³/h，最大静压≥450Pa，噪音≤72dB。顶风机与出风口联接，采用锥形结构设计，最大限度减少风量损耗。

- 风压开关：当风机故障或运行中密封门开启时，风压过低，风压开关启动，蜂鸣器报警，显示屏提示报警信息，程序停止运行，直至故障排除。

- 过热保护：设备具有加热系统故障检测、保护、报警功能。保护阶段，程序停止运行，排出故障后，方可正常使用。

- 加热器要求：采用电加热方式，分布在侧风道内，减小占用空间，加热器数量≥7根，设备整体加热功率≥4.9kVA，加热箱加装温度探头，精准测量空气温度，加热管含过热保护。加热箱外部粘贴隔热保温层。

- 除湿系统要求：采用风冷换热结构，密闭结构，利用散热器对除湿风道局部散热。

- 控制系统要求：采用高性能≥32位控制器，具有多个RS485/232接口，方便扩展设备功能。采用≥7英寸高清彩色触摸屏作为人机界面，显示程序类型、实时温度、运行时间、报警信息提示等内容。

- 程序设定：采用相互独立的开放程序，内置≥4套默认程序（器械、玻璃器皿、湿化瓶、导管）、≥2套自动程序、≥4套自定义程序。干燥温度设置范围40℃～99℃，干燥时间设置范围1～999min，各程序参数均可调节。

- 安全保护：拥有超温保护、过热保护、风压保护、过载保护等多重安全防护措施；程序运行结束后，若温度过高，设备自动冷却，防止烫伤；设备断电后可以记忆断电前的运行状态，恢复供电后继续断电前的程序。

- 导管干燥架：采用抽拉式医用导管干燥架，通过管架的弹性胶板特有的开口结构，与管子扣合后通过胶板的弹性作用把管子夹在管架上，适合装夹不同口径（φ6～φ30mm）的导管。

- 湿化瓶干燥架：适合内径为9mm～42mm的瓶类物品使用。将需要烘干的瓶类物品倒挂在U形中空弯管热风干燥。

- 积水盘：外置式积水盘，收集腔体底部流出的冷凝水。

- 安装要求：根据现场情况要求拆除现有电动传递窗（由医院保存），将设备在老传递窗位置内嵌式安装，设备尺寸要求长*宽*高：685mm*1030mm*2000mm(±20mm);配置一台≥900mm*900mm双门互锁传递窗1个，中标方负责安装及不锈钢隔断修复；