采购需求

- 1.设备名称：直线加速器

- 2.品牌：瓦里安

- 3.型号：Vital Beam

- 4.故障现象：主闸栅极电压31.67伏，接近寿命极限

- 5.故障原因：闸流管正常损耗，到达使用寿命极限

- 6.服务内容：更换原装全新闸流管一根。

- 7.维修周期：在接到采购人通知后24小时内，派工程师到达现场完成闸流管更换，恢复机器正常运转。

- 8.质保期：6个月

- 9.相关要求：

- （1）提供技术人员到达现场修复服务。

- （2）接到报修后 24小时到内到达现场。

- （3）到达现场后故障完全修复时间不超过24小时。

- （4）提供先服务后付款服务。