采购需求

- 一、维修设备的基本情况

- 1、设备名称：3.0T核磁共振

- 2、品牌：飞利浦

- 3、型号：Ingenia Elition S

- 4、故障现象：扫描床无法运动

- 5、故障原因：扫描床电源模块iRF PSU 2故障

- 6、服务内容：更换iRF PSU 2一套。

- 二、项目维修相关要求

- （一）维修内容

- 1、更换飞利浦Ingenia Elition 3.0T 检查床原厂合格电源模块 iRF PSU 2；

- 2、完成电源模块的安装、调试、系统适配，保障3.0T设备检查床电源模块正常运行，消除检查床不能运动等相关故障；

- 3、维修后全面检测设备的稳定性、设备成像一致性，确保机器无报错、无检查床活动异常并正常开展临床检查。

- （二）维修后达到的效果标准

- 1、电源模块输出参数符合飞利浦Ingenia Elition 3.0T原厂技术标准，电压、电流输出稳定，无波动超标问题；

- 2、3.0T设备可正常开展各类临床扫描，无扫描床不能运动等相关故障；

- 3、设备开机运行稳定，机器无报警提示，各项性能指标达到国家医疗器械检测相关标准；

- 4、维修后设备电源模块运行、散热性能均符合原厂规范，不影响设备整体使用寿命及临床使用安全。

- （三）质保要求

- 质保期内，电源模块出现非人为损坏、非外力因素导致的故障，维修方24小时内免费上门更换同规格原厂电源模块，并承担全部人工、配件费用、上门服务费用；

- （四）配套服务要求

- 1、维修方需负责故障电源模块拆卸、新模块安装调试全程操作，确保安装规范，不损坏设备其他部件；

- 2、维修完成后提供完整维修报告，含配件型号、安装调试数据、检测结果等，供医院存档；

- 3、维修过程中做好设备防护、场地清洁，遵守医院医疗安全及院感相关规定，不泄露任何病患信息及医院设备机密。

- 4、未经采购人允许的情况下，供应商不得调取设备相关的病患信息或任何其他信息。

- （五）对供应商的要求

- 1、为保证备件质量和服务质量，配件要求来源为设备原生产厂家或者取得原厂授权的公司。

- 2、供应商维修后需向医院提交设备维修服务工单，由设备管理科室签字确认完成。