采购需求

- 1、设备名称：移动式X射线机

- 2、品牌：康达

- 3、型号：KD-C5100

- 4、故障现象：

- （1）图像有半边伪影

- （2）C臂轴不能固定、无法固定

- （3）滤线栅无法固定

- （4）线缆包装断裂裸露

- （5）操作台轮子脱落

- （6）C臂升降按钮故障

- 5、服务内容：

- （1）平板探测器维修及校准

- （2）更换刹车片，数量：4个

- （3）更换轮子，数量：1个

- （4）更换机头探测器平板外壳及碳素纤维板，数量：1套

- （5）更换升降按键，数量：1个

- （6）线缆重新安装、固定

- 6、相关要求：

- （1）提供技术人员到达现场修复服务。

- （2）接到报修后24小时到内到达现场。

- （3）到达现场后故障完全修复时间不超过24小时。

- （4）提供先服务后付款服务。