采购需求

一、设备名称：胰岛素泵

二、数量：六台
三、技术参数：
1.储药器：3ml

2.基础率：0.1-35u/h，≥3种方案

3.基础率步长：0.1u/h，48段

4.临时基础率：0.5-24H；0.1-35u/h;±1% 可调整

5.大剂量：0.1-25U，增量0.1U

6.大剂量输注方式：常规，方波，双波

7.大剂量计算器：大剂量向导功能

8.血糖目标：不小于8个

9.胰岛素敏感系数，碳水化合物系数：不小于8个

10.报警模式：振动

11.电池：1节AAA电池

12.胰岛素泵输注精度：<±5%

13.背景灯：有

14.自检：有

15.报警：低液量报警，低电量报警，阻塞、堵塞报警等

16.高级功能：大剂量向导功能，可自动根据血糖值和/或进餐量计算胰岛素剂量

17.耗材：储药器3ml，输注导管：带一次性储药仓冒的快速接口。

18.胰岛素泵配套耗材的要求：不少于两个品牌适配。
